## TESTs PROPUESTOS
Rango de valores Respirador AIRVITA
| Volumen Tidal (ml) |  |  | rate (breaths/min) | I:E | Plateau Pressure cmH2O | Presión pico | PEEP
| 100-800 +-20ml |  |  | 10-30 +-1 | 1:2 |  |  | 4-25 +-1mbar
Frede (Inventor Respirador)
|  | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico | [5 empty] | Análisis |  |  | errores
Test# | Tidal Volume ml | Test Lung Compliance ml/mbar ± 10% | Test Lung Resistance mbar/l/s ± 10% | rate (breaths/min) | Inspiratory time (s) | Presión soporte | Presión pico | PEEP | Peak flow (measured) L/min | Breath detection correct | Settings achieved? Observations | P error +-2mbar | Vt error +-15% | PEEP error >0
1 | 450 | 25 | 20 | 16 | 1:2 |  |  | 7
2 | 300 | 25 | 20 | 10 | 1:2 |  |  | 5
3 | 300 | 10 | 40 | 10 | 1:2 |  |  | 15
4 | 600 | 25 | 20 | 20 | 1:2 |  |  | 5
5 | 600 | 10 | 40 | 20 | 1:2 |  |  | 15
MHRA Pressure Controlled Ventilation Test (15 cmH2O)
Test | Volumen Tidal (ml) | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico |  |  |  |  | Análisis |  |  |  | errores
|  | Compilance (ml/hPa) +-10% | Resintencia (hPa/l/s) +-10% | rate (breaths/min) | I:E | Plateau Pressure cmH2O | Presión pico | PEEP | Presión deseada | Presión Medida ASL5000 | diff P | P error +-2mbar | Vt error +-15% | PEEP error >0
1 |  | 50 | 5 | 20 | 1:2 | 15 |  | 5
2 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 5
3 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 10
4 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 10
5 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 15
6 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 15
7 |  | 20 | 20 | 20 | 1:2 | 15 |  | 5
8 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 5
9 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 10
10 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 10
11 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 15
12 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 15
13 |  | 10 | 50 | 20 | 1:2 | 15 |  | 5
14 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 5
15 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 10
16 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 10
17 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 15
18 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 15
MHRA Pressure Controlled Ventilation Test (30 cmH2O)
Test | Volumen Tidal (ml) | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico |  |  |  |  | Análisis |  |  |  | errores
|  | Compilance (ml/hPa) +-10% | Resintencia (hPa/l/s) +-10% | rate (breaths/min) | I:E | Plateau Pressure cmH2O | Presión pico | PEEP | Presión deseada | Presión Medida ASL5000 | diff P | P error +-2mbar | Vt error +-15% | PEEP error >0
1 |  | 50 | 5 | 20 | 1:2 | 30 |  | 5
2 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 5
3 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 10
4 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 10
5 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 15
6 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 15
7 |  | 20 | 20 | 20 | 1:2 | 30 |  | 5
8 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 5
9 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 10
10 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 10
11 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 15
12 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 15
13 |  | 10 | 50 | 20 | 1:2 | 30 |  | 5
14 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 5
15 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 10
16 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 10
17 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 15
18 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 15
MHRA Volume Controlled Ventilation Test (Tidal Volume)
Test | Volumen Tidal esperado (ml) | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico |  |  |  |  | Análisis |  |  |  | errores
|  | Compilance (ml/hPa) +-10% | Resintencia (hPa/l/s) +-10% | rate (breaths/min) | I:E | Plateau Pressure cmH2O | Presión pico | PEEP | Volumen deseado | Volumen Medida ASL5000 | diff V | P error +-2mbar | Vt error +-15% | PEEP error >0
1 | 300 | 50 | 5 | 20 | 1:2 |  |  | 5
2 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
3 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 10
4 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 10
5 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 15
6 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 15
7 | 300 | 20 | 20 | 20 | 1:2 |  |  | 5
8 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
9 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 10
10 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 10
11 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 15
12 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 15
13 | 300 | 10 | 50 | 20 | 1:2 |  |  | 5
14 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
15 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 10
16 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 10
17 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 15
18 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 15
MHRA Volume Controlled Ventilation Test (Resistance)
Test |  | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico |  |  |  |  | Análisis |  |  |  | errores
| Volumen Tidal esperado (ml) | Compilance (ml/hPa) +-10% | Resintencia (hPa/l/s) +-10% | rate (breaths/min) | I:E | Plateau Pressure cmH2O | Presión pico | PEEP | Volumen deseado | Volumen Medida ASL5000 | diff V | P error +-2mbar | Vt error +-15% | PEEP error >0
1 | 500 | 50 | 5 | 20 | 1:2 |  |  | 5
2 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
3 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 10
4 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 10
5 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 15
6 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 15
7 | 500 | 20 | 20 | 20 | 1:2 |  |  | 5
8 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
9 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 10
10 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 10
11 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 15
12 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 15
13 | 500 | 10 | 50 | 20 | 1:2 |  |  | 5
14 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
15 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 10
16 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 10
17 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 15
18 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 15
MHRA Volume Controlled Ventilation Test (Compliance)
Test |  | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico |  |  |  |  | Análisis |  |  |  | errores
| Volumen Tidal esperado (ml) | Compilance (ml/hPa) +-10% | Resintencia (hPa/l/s) +-10% | rate (breaths/min) | I:E | Plateau Pressure cmH2O | Presión pico | PEEP | Volumen deseado | Volumen Medida ASL5000 | diff V | P error +-2mbar | Vt error +-15% | PEEP error >0
Repetido - 1 | 500 | 50 | 5 | 20 | 1:2 |  |  | 5
Repetido - 2 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
Repetido - 3 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 10
Repetido - 4 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 10
Repetido - 5 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 15
Repetido - 6 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 15
7 | 500 | 20 | 5 | 20 | 1:2 |  |  | 5
8 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
9 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 10
10 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 10
11 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 15
12 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 15
13 | 500 | 10 | 5 | 20 | 1:2 |  |  | 5
14 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
15 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 10
16 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 10
17 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 15
18 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 15
MHRA - Imperial College Additional Performance Tests
Test |  | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico |  |  |  |  | Análisis |  |  |  | errores
| Volumen Tidal esperado (ml) | Compilance (ml/hPa) +-10% | Resintencia (hPa/l/s) +-10% | rate (breaths/min) | I:E | Plateau Pressure cmH2O | Presión pico | PEEP | Volumen deseado | Volumen Medida ASL5000 | diff V | P error +-2mbar | Vt error +-15% | PEEP error >0
1 | 500 | 50 | 5 | 30 | 1:2 |  |  | 5
2 | “ | “ | “ | “ | “ |  |  | 10
3 | “ | “ | “ | “ | “ |  |  | 15
4 | 800 | 50 | 5 | 12 | 1:2 |  |  | 5
5 | “ | “ | “ | “ | “ |  |  | 10
6 | “ | “ | “ | “ | “ |  |  | 15
Si da tiempo
iso:80601:-2-12
Test |  | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico |  |  |  |  | Análisis |  |  |  | errores
| Volumen Tidal esperado (ml) | Compilance (ml/hPa) +-10% | Resintencia (hPa/l/s) +-10% | rate (breaths/min) | Inspiratory time (s) | Presión soporte | Presión pico | PEEP | Presión deseada | Presión Medida ASL5000 | diff P | P error +-2mbar | Vt error +-15% | PEEP error >0
1201 | 500 | 50 | 5 | 20 | 1 | 10 | 15 | 5 | 10
1202 | 500 | 50 | 20 | 12 | 1 | 15 | 25 | 10 | 25
1203 | 500 | 20 | 5 | 20 | 1 | 25 | 30 | 5 | 25
1204 | 500 | 20 | 20 | 20 | 1 | 25 | 35 | 10 | 35
1205 | 300 | 20 | 20 | 20 | 1 | 15 | 20 | 5 | 15
1206 | 300 | 20 | 50 | 12 | 1 | 25 | 35 | 10 | 35
1207 | 300 | 10 | 50 | 20 | 1 | 30 | 35 | 5 | 30
1208 | 200 | 10 | 10 | 20 | 1 | 25 | 35 | 10 | 35
1209 | 100 | 3 | 10 | 30 | 0.6 | 15 | 20 | 5 | 15
1210 | 100 | 3 | 20 | 30 | 0.6 | 15 | 25 | 10 | 25
1211 | 100 | 3 | 50 | 20 | 0.6 | 25 | 30 | 5 | 25

## Tests ALARMAS - Comprobación de
Comprobación de Alarmas
Mensaje de alarma en LCD | Prueba | Resultado (ok/ko)
Prioridad ALTA
Error en el monitor | Se puede desconectar?
Error en el controlador | Se puede desconectar?
Fallo en el suministro de gas | Desconectar / Cortar suministro de gas
Batería baja | Desenchufar el equipo de la red y esperar 45min
Circuito del paciente desconectado | Desconectar el tubo de salida del respirador que va al paciente
Parada por exceso de presión en el circuito del paciente | Bloquear salida de aire en expiración? o en la salida del respirador?
Prioridad MEDIA
No se ha alcanzado la PEEP establecida a +/- 2 mbar | Hacer prueba en los límites del rango del PEEP (4 y 25 mbar)
No se ha alcanzado la PIP establecida a +/- 3 mbar | Hacer prueba en los límites del rango del PIP (4 y 35 mbar)
No se ha alcanzado el volume minimo establecido
Se ha sobrepasado el volumen máximo establecido
Demasiado tiempo para alcanzar el volumen objetivo
No se ha alcanzado el tiempo de aumento de la PIP | ???
Demasiado tiempo de extinción de la espiración | ???
Prioridad BAJA
Fallo eléctrico de la red (cambio a batería) | Desenchufar el equipo de la red
Fuga en el circuito del paciente (mensaje solo de información, parpadeo de 1s cada 3 s). | Desacoplar parcialmente (provocando una pequeña fuga) el tubo de salida del respirador al paciente
Parámetro de test | Objetivo | Medido
Tiempo de operación de la batería | mínimo 45 min
Tensión de alarma de fallo de alimentación | 11.5v
Tensión de carga de la batería después de 6 horas
Tensión de punto de prueba 1 | 5V (+/- 0.15)
Caudal de inspiración del puerto 'Gas Output' | 60L/min (+/-2)
Cálculo del volumen, al entregar 450ml (+/-25) | Max error 15ml
Precisión de presión
Prueba de cada disparador y mensaje de alarma | Objetivo | Pasa / No pasa
‘Circuit Failure’ – disconnect test lung
‘EP Below Set’ – pinche/clamp pressure sense tube | Hacer prueba en los límites del rango del PEEP (4 y 25 mbar)
‘EP Above Set’ – clamp pressure tube and compress | No se ha alcanzado la PEEP establecida a +/- 2 mbar
‘IP Below Set’ – pinche/clamp pressure sense tube | Hacer prueba en los límites del rango del PIP (4 y 35-70 mbar)
‘IP Above Set’ – clamp pressure tube and compress | No se ha alcanzado la PIP establecida a +/- 3 mbar
‘Tdi Too Long’
‘Tde Too Long’
‘High pressure’ | Parada por exceso de presión en el circuito del paciente | Bloquear salida del respirador
‘Gas Failure’ | Desconectar / Cortar suministro de gas
‘No Power Supply’ – unplug power supply
‘Battery Low’ – reduce voltage by variometer. Cancel alarm when sounding. | MP alarm at 11.7v (+/- 0.1). No alarm repeat. | Desenchufar el equipo de la red y esperar 45min
Total power fail – reduce voltage by variometer | HP alarm at 11.3v (+/- 0.1v). Auto shut down after 3 min.
‘Monitor Fail’ – short circuit monitor MPU crystal.
‘Control Fail’ – short circuit monitor MPU crystal.
No se ha alcanzado el volume minimo establecido
Se ha sobrepasado el volumen máximo establecido
Demasiado tiempo para alcanzar el volumen objetivo
Meseta EP insuficiente | El ventilador emitirá una alarma si la EP se desvía en +/- 2 mbar o si el tiempo de caída de la caducidad excede 0.7 s
Meseta IP insuficiente | El respirador emitirá una alarma si no se alcanza la presión inspiratoria (IP) o si el tiempo de subida de la IP es superior a los 0,7 s,
Circuito del paciente bloqueado / retorcido | El respirador emitirá una alarma si el tiempo de subida de IP o el tiempo de caída de EP excede 0.7s, lo que indicaría un circuito restringido.
Fuga en el circuito del paciente (mensaje solo de información, parpadeo de 1s cada 3 s). | Desacoplar parcialmente (provocando una pequeña fuga) el tubo de salida del respirador al paciente
Corte en el tejido pulmonar | El tiempo de aumento de presión está calibrado para producir un máximo de 60L / min en flujo de flujo. La seguridad se cierra si la presión alcanza los 40 70-80? mbar,
Pico/bajada de la presión del gas | Tanto el monitor como el controlador tienen sensores de presión independientes y válvulas de cierre que cierran el suministro si la presión del circuito de respiración supera los 40 80 mbar. Doble prueba de fallos.
Fallo de pantalla | La autoprueba de encendido muestra momentáneamente “8888888888888888” para que el usuario pueda observar cualquier elemento de pantalla defectuoso.
Sonido defectuoso | El módulo de alarma principal, el Monitor, tiene un micrófono que verifica que se producen sonidos de alarma.
Selección involuntaria | Los cambios de parámetros requieren interacción con al menos 3 pulsaciones en 2 botones diferentes, que están espaciados en más de 2 dedos de ancho.
FALLOS EN VALVULAS Y PR
La válvula de exhalación falla / está sucia | El diseño detectará un fallo del ciclo de presión y activará una alarma. | Incorpora un par de válvulas direccionales de baja resistencia para permitir la respiración espontánea, sin reinhalar.
Desvío o fallo de PR | El diseño detectará un fallo del ciclo de presión y activará una alarma. | Incorpora un par de válvulas direccionales de baja resistencia para permitir la respiración espontánea, sin reinhalar.
Fallos y medidas por encima o debajo en el PTR1 | El diseño detectará un fallo del ciclo de presión y activará una alarma. | Incorpora un par de válvulas direccionales de baja resistencia para permitir la respiración espontánea, sin reinhalar.
Fallo en la Válvula solenoide SV2 (abierta) | El diseño detectará un fallo del ciclo de presión y activará una alarma. | Incorpora un par de válvulas direccionales de baja resistencia para permitir la respiración espontánea, sin reinhalar. | El monitor por separado puede realizar un apagado seguro por SV1 en caso de sobrepresión.
Fallo en la Válvula solenoide SV3 (abierta) | El diseño detectará un fallo del ciclo de presión y activará una alarma. | Incorpora un par de válvulas direccionales de baja resistencia para permitir la respiración espontánea, sin reinhalar. | El monitor por separado puede realizar un apagado seguro por SV1 en caso de sobrepresión.
Fallo en la Válvula solenoide SV1 (cerrada) | El diseño detectará un fallo del ciclo de presión y activará una alarma. | Incorpora un par de válvulas direccionales de baja resistencia para permitir la respiración espontánea, sin reinhalar.
Fallo en la Válvula solenoide SV2 (cerrada) | El diseño detectará un fallo del ciclo de presión y activará una alarma. | Incorpora un par de válvulas direccionales de baja resistencia para permitir la respiración espontánea, sin reinhalar.
Fallo en la Válvula solenoide SV3 (cerrada) | El diseño detectará un fallo del ciclo de presión y activará una alarma. | Incorpora un par de válvulas direccionales de baja resistencia para permitir la respiración espontánea, sin reinhalar.
7. Monitoreo y Alarmas. Requisitos MRHA
IEC60601-1-8: 2006 es el único estándar relevante para alarmas para RMVS. Las alarmas, los límites de alarma y las prioridades son áreas complejas para optimizar la usabilidad humana. La clave es obtener suficientes alarmas, pero no demasiadas, y que las alarmas se clasifiquen claramente para que los problemas de seguridad del paciente más urgentes se destaquen más. La atención temprana a esta área es importante y debe incorporarse desde el principio.
1) Debe alarmarse en:
a. Falla en el suministro de gas o electricidad.
b. Máquina apagada mientras está en modo de ventilación obligatoria
c. Presión inspiratoria en vía aérea excedida
d. Presión inspiratoria y PEEP no alcanzada (equivalente a la alarma de desconexión)
e. Volumen corriente no alcanzado o excedido
2) La monitorización se muestra continuamente para que el usuario pueda verificar:
a. Debe mostrar la configuración actual de volumen corriente, frecuencia, PEEP, FiO2, modo de ventilación
b. Debe mostrar los niveles alcanzados actualmente de volumen corriente, frecuencia, PEEP, FiO2 y presión meseta
c. Si existe, en modo de soporte por presión debe mostrar en tiempo real la confirmación de las respiraciones que realiza el paciente y una alarma si se encuentra por debajo de un rango aceptable
d. Si se proporciona el modo de soporte de presión, debe haber una confirmación en tiempo real de cada respiración del paciente y una alarma si está por debajo del rango aceptable
e. Opcionalmente podría proporcionar monitoreo de CO2

## TESTs - Similar Imperial Colleg
Rango de valores Respirador AIRVITA
| Volumen Tidal (ml) |  |  | rate (breaths/min) | I:E | Plateau Pressure cmH2O | Presión pico | PEEP
| 100-800 +-20ml |  |  | 10-30(40) +-1 | 1:2 |  |  | 4-25 +-1mbar
MHRA Volume Controlled Ventilation Test (Tidal Volume)
Test | Volumen Tidal esperado (ml) | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico |  |  |  |  | Análisis
|  | Compilance (ml/hPa) +-10% | Resintencia (hPa/l/s) +-10% | rate (breaths/min) | I:E | Plateau Pressure cmH2O | Presión pico | PEEP | Presión deseada | Presión Medida ASL5000 | diff P
1 | 300 | 50 | 5 | 20 | 1:2 |  |  | 5
2 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
3 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 10
4 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 10
5 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 15
6 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 15
7 | “ | 20 | 20 | 20 | 1:2 |  |  | 5
8 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
9 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 10
10 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 10
11 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 15
12 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 15
13 | “ | 10 | 50 | 20 | 1:2 |  |  | 5
14 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
15 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 10
16 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 10
17 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 15
18 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 15
MHRA Volume Controlled Ventilation Test (Resistance)
Test | Volumen Tidal esperado (ml) | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico |  |  |  |  | Análisis
|  | Compilance (ml/hPa) +-10% | Resintencia (hPa/l/s) +-10% | rate (breaths/min) | I:E | Plateau Pressure cmH2O | Presión pico | PEEP | Presión deseada | Presión Medida ASL5000 | diff P
1 | 500 | 50 | 5 | 20 | 1:2 |  |  | 5
2 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
3 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 10
4 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 10
5 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 15
6 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 15
7 | “ | 20 | 20 | 20 | “ |  |  | 5
8 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
9 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 10
10 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 10
11 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 15
12 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 15
13 | “ | 10 | 50 | 20 | “ |  |  | 5
14 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
15 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 10
16 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 10
17 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 15
18 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 15
MHRA Volume Controlled Ventilation Test (Compliance)
Test | Volumen Tidal esperado (ml) | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico |  |  |  |  | Análisis
|  | Compilance (ml/hPa) +-10% | Resintencia (hPa/l/s) +-10% | rate (breaths/min) | I:E | Plateau Pressure cmH2O | Presión pico | PEEP | Presión deseada | Presión Medida ASL5000 | diff P
Repetido - 1 | 500 | 50 | 5 | 20 | 1:2 |  |  | 5
Repetido - 2 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
Repetido - 3 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 10
Repetido - 4 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 10
Repetido - 5 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 15
Repetido - 6 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 15
7 | “ | 20 | 5 | 20 | “ |  |  | 5
8 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
9 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 10
10 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 10
11 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 15
12 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 15
13 | “ | 10 | 5 | 20 | “ |  |  | 5
14 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
15 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 10
16 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 10
17 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 15
18 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 15
MHRA - Imperial College Additional Performance Tests
Test | Volumen Tidal esperado (ml) | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico |  |  |  |  | Análisis
|  | Compilance (ml/hPa) +-10% | Resintencia (hPa/l/s) +-10% | rate (breaths/min) | I:E | Plateau Pressure cmH2O | Presión pico | PEEP | Presión deseada | Presión Medida ASL5000 | diff P
1 | 300 | 20 | 20 | 30 | 1:2 |  |  | 5
2 | “ | “ | “ | “ | “ |  |  | 10
3 | “ | “ | “ | “ | “ |  |  | 15
4 | 800 | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
5 | “ | “ | “ | “ | “ |  |  | 10
6 | “ | “ | “ | “ | “ |  |  | 15
Frede (Inventor)
|  | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico | [5 empty] | Análisis
Test# | Tidal Volume ml | Test Lung Compliance ml/mbar ± 10% | Test Lung Resistance mbar/l/s ± 10% | rate (breaths/min) | Inspiratory time (s) | Presión soporte | Presión pico | EP | Peak flow (measured) L/min | Breath detection correct | Settings achieved? Observations
1 | 450 | 25 | 20 | 16 | 1:2 |  |  | 7
2 | 300 | 25 | 20 | 10 | 1:2 |  |  | 5
3 | 300 | 10 | 40 | 10 | 1:2 |  |  | 15
4 | 600 | 25 | 20 | 20 | 1:2 |  |  | 5
5 | 600 | 10 | 40 | 20 | 1:2 |  |  | 15
Si da tiempo
iso:80601:-2-80 y iso:80601:-2-12
Test | Volumen Tidal esperado (ml) | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico |  |  |  |  | Análisis
|  | Compilance (ml/hPa) +-10% | Resintencia (hPa/l/s) +-10% | rate (breaths/min) | Inspiratory time (s) | Presión soporte | Presión pico | PEEP | Presión deseada | Presión Medida ASL5000 | diff P
1201 | 500 | 50 | 5 | 20 | 1 | 10 | 15 | 5 | 10
1202 | 500 | 50 | 20 | 12 | 1 | 15 | 25 | 10 | 25
1203 | 500 | 20 | 5 | 20 | 1 | 25 | 30 | 5 | 25
1204 | 500 | 20 | 20 | 20 | 1 | 25 | 35 | 10 | 35
1205 | 300 | 20 | 20 | 20 | 1 | 15 | 20 | 5 | 15
1206 | 300 | 20 | 50 | 12 | 1 | 25 | 35 | 10 | 35
1207 | 300 | 10 | 50 | 20 | 1 | 30 | 35 | 5 | 30
1208 | 200 | 10 | 10 | 20 | 1 | 25 | 35 | 10 | 35
1209 | 50 o 100 | 3 | 10 | 30 | 0.6 | 15 | 20 | 5 | 15
1210 | 50 o 100 | 3 | 20 | 30 | 0.6 | 15 | 25 | 10 | 25
1211 | 50 o 100 | 3 | 50 | 20 | 0.6 | 25 | 30 | 5 | 25

## Alarmas MRHA
Tabla 1
7. Monitoreo y Alarmas. Requisitos MRHA
IEC60601-1-8: 2006 es el único estándar relevante para alarmas para RMVS. Las alarmas, los límites de alarma y las prioridades son áreas complejas para optimizar la usabilidad humana. La clave es obtener suficientes alarmas, pero no demasiadas, y que las alarmas se clasifiquen claramente para que los problemas de seguridad del paciente más urgentes se destaquen más. La atención temprana a esta área es importante y debe incorporarse desde el principio.
1) Debe alarmarse en:
a. Falla en el suministro de gas o electricidad.
b. Máquina apagada mientras está en modo de ventilación obligatoria
c. Presión inspiratoria en vía aérea excedida
d. Presión inspiratoria y PEEP no alcanzada (equivalente a la alarma de desconexión)
e. Volumen corriente no alcanzado o excedido
2) La monitorización se muestra continuamente para que el usuario pueda verificar:
a. Debe mostrar la configuración actual de volumen corriente, frecuencia, PEEP, FiO2, modo de ventilación
b. Debe mostrar los niveles alcanzados actualmente de volumen corriente, frecuencia, PEEP, FiO2 y presión meseta
c. Si existe, en modo de soporte por presión debe mostrar en tiempo real la confirmación de las respiraciones que realiza el paciente y una alarma si se encuentra por debajo de un rango aceptable
d. Si se proporciona el modo de soporte de presión, debe haber una confirmación en tiempo real de cada respiración del paciente y una alarma si está por debajo del rango aceptable
e. Opcionalmente podría proporcionar monitoreo de CO2

## Test Frede
Frede
|  | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico | [5 empty] | Análisis
Test# | Tidal Volume ml | Test Lung Compliance ml/mbar ± 10% | Test Lung Resistance mbar/l/s ± 10% | rate (breaths/min) | Inspiratory time (s) | Presión soporte | Presión pico | EP | Peak flow (measured) L/min | Breath detection correct | Settings achieved? Observations
1 | 450 | 25 | 20 | 16 | 1:2 |  |  | 7
2 | 300 | 25 | 20 | 10 | 1:2 |  |  | 5
3 | 300 | 10 | 40 | 10 | 1:2 |  |  | 15
4 | 600 | 25 | 20 | 20 | 1:2 |  |  | 5
5 | 600 | 10 | 40 | 20 | 1:2 |  |  | 15
Verify each alarm in turn, by simulating the fault condition. Record that they trigger correctly.
Verify that every button and the settings ranges work correctly. The LCD shows the correct messages.
Test and illustrate the pressure top-up (leak compensation) test.
Test and illustrate the suctioning test (if the design can do this). Just create a leak of about 30L/min between the TSI test device and the test lung.
See example approaches to recording the results in:
JamVent_Performance-Evidence-Document.pdf
8_Production and testing specification.docx

## MHRA-Imperial College Additiona
MHRA - Imperial College Additional Performance Tests
Test | Volumen Tidal esperado (ml) | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico |  |  |  |  | Análisis
|  | Compilance (ml/hPa) +-10% | Resintencia (hPa/l/s) +-10% | rate (breaths/min) | I:E | Plateau Pressure cmH2O | Presión pico | PEEP | Presión deseada | Presión Medida ASL5000 | diff P | P airway (cmH2O) error Threshold +-2 | V Tidal error +-1,5% | PEEP error (cmH2O) Threshold >0
1 | 300 | 20 | 20 | 30 | 1:2 |  |  | 5
2 | “ | “ | “ | “ | “ |  |  | 10
3 | “ | “ | “ | “ | “ |  |  | 15
4 | 800 | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
5 | “ | “ | “ | “ | “ |  |  | 10
6 | “ | “ | “ | “ | “ |  |  | 15
7 | 400 | “ | “ | 12 | “ |  |  | 15
8 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 15

## MHRA-PRESSURE-controlled 15cmH2
MHRA Pressure Controlled Ventilation Test (15 cmH2O)
Test | Volumen Tidal esperado (ml) | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico |  |  |  |  | Análisis
|  | Compilance (ml/hPa) +-10% | Resintencia (hPa/l/s) +-10% | rate (breaths/min) | I:E | Plateau Pressure cmH2O | Presión pico | PEEP | Presión deseada | Presión Medida ASL5000 | diff P
1 |  | 50 | 5 | 20 | 1:2 | 15 |  | 5
2 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 5
3 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 10
4 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 10
5 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 15
6 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 15
7 |  | 20 | 20 | 20 | “ | “ |  | 5
8 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 5
9 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 10
10 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 10
11 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 15
12 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 15
13 |  | 10 | 50 | 20 | “ | “ |  | 5
14 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 5
15 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 10
16 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 10
17 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 15
18 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 15

## MHRA-PRESSURE-controlled 30cmH2
MHRA Pressure Controlled Ventilation Test (30 cmH2O)
Test | Volumen Tidal esperado (ml) | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico |  |  |  |  | Análisis
|  | Compilance (ml/hPa) +-10% | Resintencia (hPa/l/s) +-10% | rate (breaths/min) | I:E | Plateau Pressure cmH2O | Presión pico | PEEP | Presión deseada | Presión Medida ASL5000 | diff P
1 |  | 50 | 5 | 20 | 1:2 | 30 |  | 5
2 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 5
3 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 10
4 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 10
5 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 15
6 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 15
7 |  | 20 | 20 | 20 | “ | “ |  | 5
8 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 5
9 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 10
10 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 10
11 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 15
12 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 15
13 |  | 10 | 50 | 20 | “ | “ |  | 5
14 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 5
15 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 10
16 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 10
17 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 15
18 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 15

## MHRA-VOLUME-controlled COMPLIAN
MHRA Volume Controlled Ventilation Test (Compliance)
Test | Volumen Tidal esperado (ml) | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico |  |  |  |  | Análisis
|  | Compilance (ml/hPa) +-10% | Resintencia (hPa/l/s) +-10% | rate (breaths/min) | I:E | Plateau Pressure cmH2O | Presión pico | PEEP | Presión deseada | Presión Medida ASL5000 | diff P
1 | 500 | 50 | 5 (12,5IC) | 20 | 1:2 |  |  | 5
2 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
3 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 10
4 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 10
5 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 15
6 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 15
7 | “ | 20 | 5 | 20 | “ |  |  | 5
8 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
9 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 10
10 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 10
11 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 15
12 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 15
13 | “ | 10 | 5 | 20 | “ |  |  | 5
14 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
15 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 10
16 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 10
17 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 15
18 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 15

## MHRA-VOLUME-controlled RESISTAN
MHRA Volume Controlled Ventilation Test (Resistance)
Test | Volumen Tidal esperado (ml) | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico |  |  |  |  | Análisis
|  | Compilance (ml/hPa) +-10% | Resintencia (hPa/l/s) +-10% | rate (breaths/min) | I:E | Plateau Pressure cmH2O | Presión pico | PEEP | Presión deseada | Presión Medida ASL5000 | diff P
1 | 500 | 50 | 5 (12,5IC) | 20 | 1:2 |  |  | 5
2 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
3 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 10
4 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 10
5 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 15
6 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 15
7 | “ | 20 | 20 | 20 | “ |  |  | 5
8 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
9 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 10
10 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 10
11 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 15
12 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 15
13 | “ | 10 | 50 | 20 | “ |  |  | 5
14 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
15 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 10
16 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 10
17 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 15
18 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 15

## MHRA-VOLUME-controlled TIDAL VO
MHRA Volume Controlled Ventilation Test (Tidal Volume)
Test | Volumen Tidal esperado (ml) | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico |  |  |  |  | Análisis
|  | Compilance (ml/hPa) +-10% | Resintencia (hPa/l/s) +-10% | rate (breaths/min) | I:E | Plateau Pressure cmH2O | Presión pico | PEEP | Presión deseada | Presión Medida ASL5000 | diff P
1 | 300 | 50 | 5 (12,5IC) | 20 | 1:2 |  |  | 5
2 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
3 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 10
4 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 10
5 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 15
6 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 15
7 | “ | 20 | 20 | 20 | 1:2 |  |  | 5
8 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
9 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 10
10 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 10
11 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 15
12 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 15
13 | “ | 10 | 50 | 20 | 1:2 |  |  | 5
14 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
15 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 10
16 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 10
17 | “ | “ | “ | 20 | “ |  |  | 15
18 | “ | “ | “ | 12 | “ |  |  | 15

## ISO-UCV
iso:80601:-2-80 y iso:80601:-2-12
Test | Volumen Tidal esperado | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico |  |  |  | Análisis
|  | Compilance | Resintencia | rate | Presión soporte | Presión pico | PEEP | Presión deseada | Presión Medida ASL5000 | diff P
1201 | 500 | 50 | 5 | 20 | 10 | 15 | 5 | 10
1202 | 500 | 50 | 20 | 12 | 15 | 25 | 10 | 25
1203 | 500 | 20 | 5 | 20 | 25 | 30 | 5 | 25
1204 | 500 | 20 | 20 | 20 | 25 | 35 | 10 | 35
1205 | 300 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 5 | 15
1206 | 300 | 20 | 50 | 12 | 25 | 35 | 10 | 35
1207 | 300 | 10 | 50 | 20 | 30 | 35 | 5 | 30
1208 | 200 | 10 | 10 | 20 | 25 | 35 | 10 | 35
1209 | 50 | 3 | 10 | 30 | 15 | 20 | 5 | 15
1210 | 50 | 3 | 20 | 30 | 15 | 25 | 10 | 25
1211 | 50 | 3 | 50 | 20 | 25 | 30 | 5 | 25
1212 | 30 | 3 | 20 | 30 | 10 | 15 | 5 | 10
1213 | 30 | 3 | 50 | 20 | 15 | 25 | 10 | 25
1214 | 30 | 1 | 20 | 30 | 30 | 35 | 5 | 30
1215 | 30 | 1 | 100 | 30 | 30 | 40 | 10 | 40
1216 | 20 | 1 | 200 | 50 | 20 | 25 | 5 | 20
1217 | 15 | 1 | 200 | 50 | 15 | 25 | 10 | 40
1218 | 10 | 1 | 50 | 60 | 10 | 15 | 5 | 10
1219 | 5 | 0.5 | 50 | 60 | 15 | 25 | 10 | 25
1220 | 5 | 0.5 | 50 | 30 | 10 | 15 | 5 | 10
1221 | 5 | 0.5 | 200 | 60 | 15 | 25 | 10 | 25

## ISO-PRESSURE-controlled breath
iso:80601:-2-80 y iso:80601:-2-12
Test | Volumen Tidal esperado (ml) | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico |  |  |  |  | Análisis
|  | Compilance (ml/hPa) +-10% | Resintencia (hPa/l/s) +-10% | rate (breaths/min) | Inspiratory time (s) | Presión soporte | Presión pico | PEEP | Presión deseada | Presión Medida ASL5000 | diff P
1201 | 500 | 50 | 5 | 20 | 1 | 10 | 15 | 5 | 10
1202 | 500 | 50 | 20 | 12 | 1 | 15 | 25 | 10 | 25
1203 | 500 | 20 | 5 | 20 | 1 | 25 | 30 | 5 | 25
1204 | 500 | 20 | 20 | 20 | 1 | 25 | 35 | 10 | 35
1205 | 300 | 20 | 20 | 20 | 1 | 15 | 20 | 5 | 15
1206 | 300 | 20 | 50 | 12 | 1 | 25 | 35 | 10 | 35
1207 | 300 | 10 | 50 | 20 | 1 | 30 | 35 | 5 | 30
1208 | 200 | 10 | 10 | 20 | 1 | 25 | 35 | 10 | 35
1209 | 50 | 3 | 10 | 30 | 0.6 | 15 | 20 | 5 | 15
1210 | 50 | 3 | 20 | 30 | 0.6 | 15 | 25 | 10 | 25
1211 | 50 | 3 | 50 | 20 | 0.6 | 25 | 30 | 5 | 25
1212 | 30 | 3 | 20 | 30 | 0.6 | 10 | 15 | 5 | 10
1213 | 30 | 3 | 50 | 20 | 0.6 | 15 | 25 | 10 | 25
1214 | 30 | 1 | 20 | 30 | 0.6 | 30 | 35 | 5 | 30
1215 | 30 | 1 | 100 | 30 | 0.6 | 30 | 40 | 10 | 40
1216 | 20 | 1 | 200 | 50 | 0.4 | 20 | 25 | 5 | 20
1217 | 15 | 1 | 200 | 50 | 0.4 | 15 | 25 | 10 | 40
1218 | 10 | 1 | 50 | 60 | 0.4 | 10 | 15 | 5 | 10
1219 | 5 | 0.5 | 50 | 60 | 0.4 | 15 | 25 | 10 | 25
1220 | 5 | 0.5 | 50 | 30 | 0.4 | 10 | 15 | 5 | 10
1221 | 5 | 0.5 | 200 | 60 | 0.4 | 15 | 25 | 10 | 25

## ISO-VOLUME-controlled breath ty
iso:80601:-2-80 y iso:80601:-2-12
Test | Volumen Tidal esperado (ml) | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico |  |  |  |  | Análisis
|  | Compilance (ml/hPa) +-10% | Resintencia (hPa/l/s) +-10% | rate (breaths/min) | Inspiratory time (s) | Presión soporte | Presión pico | PEEP | Presión deseada | Presión Medida ASL5000 | diff P
1201 | 500 | 50 | 5 | 20 | 1 | 10 | 15 | 5 | 10
1202 | 500 | 50 | 20 | 12 | 1 | 15 | 25 | 10 | 25
1203 | 500 | 20 | 5 | 20 | 1 | 25 | 30 | 5 | 25
1204 | 500 | 20 | 20 | 20 | 1 | 25 | 35 | 10 | 35
1205 | 300 | 20 | 20 | 20 | 1 | 15 | 20 | 5 | 15
1206 | 300 | 20 | 50 | 12 | 1 | 25 | 35 | 10 | 35
1207 | 300 | 10 | 50 | 20 | 1 | 30 | 35 | 5 | 30
1208 | 200 | 10 | 10 | 20 | 1 | 25 | 35 | 10 | 35
1209 | 50 | 3 | 10 | 30 | 0.6 | 15 | 20 | 5 | 15
1210 | 50 | 3 | 20 | 30 | 0.6 | 15 | 25 | 10 | 25
1211 | 50 | 3 | 50 | 20 | 0.6 | 25 | 30 | 5 | 25
1212 | 30 | 3 | 20 | 30 | 0.6 | 10 | 15 | 5 | 10
1213 | 30 | 3 | 50 | 20 | 0.6 | 15 | 25 | 10 | 25
1214 | 30 | 1 | 20 | 30 | 0.6 | 30 | 35 | 5 | 30
1215 | 30 | 1 | 100 | 30 | 0.6 | 30 | 40 | 10 | 40
1216 | 20 | 1 | 200 | 50 | 0.4 | 20 | 25 | 5 | 20
1217 | 15 | 1 | 200 | 50 | 0.4 | 15 | 25 | 10 | 40
1218 | 10 | 1 | 50 | 60 | 0.4 | 10 | 15 | 5 | 10
1219 | 5 | 0.5 | 50 | 60 | 0.4 | 15 | 25 | 10 | 25
1220 | 5 | 0.5 | 50 | 30 | 0.4 | 10 | 15 | 5 | 10
1221 | 5 | 0.5 | 200 | 60 | 0.4 | 15 | 25 | 10 | 25

## Batería TESTs PROPUESTOS Presio
Rango de valores Respirador AIRVITA
| Volumen Tidal (ml) |  |  | rate (breaths/min) | I:E | Plateau Pressure cmH2O | Presión pico | PEEP
| 100-800 +-20ml |  |  | 10-30(40) +-1 | 1:2 |  |  | 4-25 +-1mbar
MHRA Pressure Controlled Ventilation Test (15 cmH2O)
Test | Volumen Tidal esperado (ml) | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico |  |  |  |  | Análisis
|  | Compilance (ml/hPa) +-10% | Resintencia (hPa/l/s) +-10% | rate (breaths/min) | I:E | Plateau Pressure cmH2O | Presión pico | PEEP | Presión deseada | Presión Medida ASL5000 | diff P
1 |  | 50 | 5 | 20 | 1:2 | 15 |  | 5
2 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 5
3 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 10
4 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 10
5 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 15
6 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 15
7 |  | 20 | 20 | 20 | “ | “ |  | 5
8 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 5
9 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 10
10 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 10
11 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 15
12 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 15
13 |  | 10 | 50 | 20 | “ | “ |  | 5
14 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 5
15 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 10
16 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 10
17 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 15
18 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 15
MHRA Pressure Controlled Ventilation Test (30 cmH2O)
Test | Volumen Tidal esperado (ml) | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico |  |  |  |  | Análisis
|  | Compilance (ml/hPa) +-10% | Resintencia (hPa/l/s) +-10% | rate (breaths/min) | I:E | Plateau Pressure cmH2O | Presión pico | PEEP | Presión deseada | Presión Medida ASL5000 | diff P
1 |  | 50 | 5 | 20 | 1:2 | 30 |  | 5
2 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 5
3 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 10
4 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 10
5 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 15
6 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 15
7 |  | 20 | 20 | 20 | “ | “ |  | 5
8 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 5
9 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 10
10 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 10
11 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 15
12 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 15
13 |  | 10 | 50 | 20 | “ | “ |  | 5
14 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 5
15 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 10
16 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 10
17 |  | “ | “ | 20 | “ | “ |  | 15
18 |  | “ | “ | 12 | “ | “ |  | 15
Pruebas MRHA de Volumen a determinar
Frede (Inventor)
|  | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico | [5 empty] | Análisis
Test# | Tidal Volume ml | Test Lung Compliance ml/mbar ± 10% | Test Lung Resistance mbar/l/s ± 10% | rate (breaths/min) | Inspiratory time (s) | Presión soporte | Presión pico | EP | Peak flow (measured) L/min | Breath detection correct | Settings achieved? Observations
1 | 450 | 25 | 20 | 16 | 1:2 |  |  | 7
2 | 300 | 25 | 20 | 10 | 1:2 |  |  | 5
3 | 300 | 10 | 40 | 10 | 1:2 |  |  | 15
4 | 600 | 25 | 20 | 20 | 1:2 |  |  | 5
5 | 600 | 10 | 40 | 20 | 1:2 |  |  | 15
MHRA - Imperial College Additional Performance Tests
Test | Volumen Tidal esperado (ml) | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico |  |  |  |  | Análisis
|  | Compilance (ml/hPa) +-10% | Resintencia (hPa/l/s) +-10% | rate (breaths/min) | I:E | Plateau Pressure cmH2O | Presión pico | PEEP | Presión deseada | Presión Medida ASL5000 | diff P
1 | 300 | 20 | 20 | 30 | 1:2 |  |  | 5
2 | “ | “ | “ | “ | “ |  |  | 10
3 | “ | “ | “ | “ | “ |  |  | 15
4 | 800 | “ | “ | 12 | “ |  |  | 5
5 | “ | “ | “ | “ | “ |  |  | 10
6 | “ | “ | “ | “ | “ |  |  | 15
Test | Volumen Tidal esperado (ml) | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico |  |  |  |  | Análisis
|  | Compilance (ml/hPa) +-10% | Resintencia (hPa/l/s) +-10% | rate (breaths/min) | I:E | Plateau Pressure cmH2O | Presión pico | PEEP | Presión deseada | Presión Medida ASL5000 | diff P
1 | 100 | 20 | 20 | 30-40 | 1:2 |  |  | 5
2 | “ | “ | “ | “ | “ |  |  | 10
3 | “ | “ | “ | “ | “ |  |  | 15
Si da tiempo
iso:80601:-2-80 y iso:80601:-2-12
Test | Volumen Tidal esperado (ml) | Valores ASL 5000 |  | Valores ventilador mecánico |  |  |  |  | Análisis
|  | Compilance (ml/hPa) +-10% | Resintencia (hPa/l/s) +-10% | rate (breaths/min) | Inspiratory time (s) | Presión soporte | Presión pico | PEEP | Presión deseada | Presión Medida ASL5000 | diff P
1201 | 500 | 50 | 5 | 20 | 1 | 10 | 15 | 5 | 10
1202 | 500 | 50 | 20 | 12 | 1 | 15 | 25 | 10 | 25
1203 | 500 | 20 | 5 | 20 | 1 | 25 | 30 | 5 | 25
1204 | 500 | 20 | 20 | 20 | 1 | 25 | 35 | 10 | 35
1205 | 300 | 20 | 20 | 20 | 1 | 15 | 20 | 5 | 15
1206 | 300 | 20 | 50 | 12 | 1 | 25 | 35 | 10 | 35
1207 | 300 | 10 | 50 | 20 | 1 | 30 | 35 | 5 | 30
1208 | 200 | 10 | 10 | 20 | 1 | 25 | 35 | 10 | 35
1209 | 50 o 100 | 3 | 10 | 30 | 0.6 | 15 | 20 | 5 | 15
1210 | 50 o 100 | 3 | 20 | 30 | 0.6 | 15 | 25 | 10 | 25
1211 | 50 o 100 | 3 | 50 | 20 | 0.6 | 25 | 30 | 5 | 25